[image: image18.png]


上海颂华自动化控制设备有限公司


恒温恒湿可编程控制器
   TH系列使用说明书
[image: image19.emf] 


目录

1. 安装说明.......................................................................................................................3

1.1  安全注意事项 ...........................................................................................................3

1.1.1 有关对本使用说明书的注意事项: ........................................................................3

1.1.2  有关本产品的安全及改造（变更）的注意事项: ...............................................3

1.1.3 有关本产品的免责 .................................................................................................4

1.1.4 有关对本产品的质量保证条件 .............................................................................4
1.2  外观检查及配件确认 ...............................................................................................4

1.2.1 产品配置确认 .........................................................................................................5

1.2.2 包装内容确认 .........................................................................................................5

1.2.3 发现有问题产品的处理方法 .................................................................................6
1.3  产品安装 ...................................................................................................................6

1.3.1 安装地点及环境的注意事项: ...............................................................................6

1.3.2 安装时注意事项： .................................................................................................7

1.3.3 安装外形尺寸..........................................................................................................8

1.3.4 开孔尺寸 .................................................................................................................8

1.3.5 支架安装方式 .........................................................................................................9

1.3.6 显示器、控制器电气、环境规格  ..........................................................................10
1.4  配线     .................................................................................................................11

1.4.1 配线方法 ................................................................................................................11

1.4.2 接线柱配线图 ........................................................................................................12
2. 使用说明......................................................................................................................19

2.1 设定按钮 ..................................................................................................................20

2.2 设定值输入键盘 ......................................................................................................20

2.2.1 设定值输入键的功能与说明 ................................................................................20

2.2.2 参数设定方法 ........................................................................................................20

2.2.3 设定值输入方法 ....................................................................................................21
2.3 基本运行设定流程图 ..............................................................................................22
2.4 初始画面 ..................................................................................................................23

2.5 主画面 ......................................................................................................................23

2.6 运行画面 ..................................................................................................................24

2.6.1 程序停止画面 ........................................................................................................24

2.6.2 程序运行画面 ........................................................................................................26

2.6.3 程序运行详细画面 ...............................................................................................27

2.6.4 快速PID画面 ........................................................................................................28

2.6.5 出力控制画面 ........................................................................................................29

2.6.6 定值停止画面 .......................................................................................... .. .. .. ..30

2.7 操作设定画面 ..........................................................................................................34

2.8  预约设定画面 .........................................................................................................37

2.9  曲线显示画面 .........................................................................................................38

2.10 程序设定画面 ......................................................................................................40

2.10.1 程序编辑画面 .....................................................................................................42

2.10.2 循环设定画面 .....................................................................................................46

2.10.3 档案管理画面 .....................................................................................................49

2.10.4 讯控设置画面 .....................................................................................................50

2.10.5 待机动作设定画面 .............................................................................................52

2.10.6 程序名称设定画面 .............................................................................................54

3. 系统设定.....................................................................................................................56

3.1  输入设定画面 .........................................................................................................57

3.1.1 温度输入设定 .......................................................................................................58

3.1.2 湿度输入设定 .......................................................................................................59

3.1.3 湿球设定     .......................................................................................................59

3.2 输出设定...................................................................................................................60

3.3  开/关和IS的参数设定画面 ...................................................................................61

3.3.1 开/关信号设置 ......................................................................................................61

3.3.2  其它操作流程
..................................................................................................64

3.3.3  IS设定      
..................................................................................................65

3.4  继电器设置画面 .....................................................................................................68

3.5  PID参数设定画面          ...............................................................................70

1.安装说明
1.1安全注意事项
非常感谢您购买我公司的“温湿度可编程控制器”。本说明书介绍了产品的安装及使用方法。

1.1.1有关对本使用说明书的注意事项:
① 电源电压：控制器工作电压 AC（100～240）V；AC 50/60Hz 显示屏（触摸屏） DC 24V。
② 控制器必须接地。

③ 请转告本控制器最终用户能够始终持有该说明书且保管在可随时取阅的地方。
④ 该产品请在熟知说明书后再使用。

⑤ 说明书对产品性能进行了详细说明，因此对使用说明书以外的事项不予负责。
⑥ 不得随意编辑或复制该使用说明书的任何一部分或者全部。

⑦ 说明书的内容在不事先通报或不预先通知的情况下不可任意变更。

⑧ 本说明书虽经过全面考虑后制作而成，但如内容上有不足或笔误、遗漏等情况时，请与经销商或本公司联系，则将十分感谢！

1.1.2有关本产品的安全及改造（变更）的注意事项:
①为了本产品及有关连接本产品的系统保护及安全，请先熟知使用说明书中的有关注意事项后再使用该产品。
②因不依照使用说明书的指示使用或操纵和不注意安全等原因发生的一切损失本公司概不负责。
③为了本产品及有关连接本产品的系统保护及安全，另外设置保护或安全电路时，请安装在本产品的外部。禁止在本产品的内部进行改造（变更）或附加。

④ 不要任意拆解、修理和改造，会造成触电，火灾及错误的操作。
⑤ 更换本产品的零件及消耗品时请务必联系经销商或本公司的。
⑥ 本产品流入水分则可能会导致故障。
⑦ 本产品受到严重冲击则可能会导致产品损伤及误操作。

1.1.3 有关本产品的免责
① 除了本公司规定的质量保证条件外的保证概不负责。

② 在使用本产品时，因本公司无法预测的缺陷及自然灾害而导致用户或第三方直接或间接受到损失的情况，本公司概不负责。

1.1.4 有关对本产品的质量保证条件

① 产品的保修期是免费修理。
② 对产品保修期外发买之日起1年内，对于在该说明书上规定的正常使用情况下发生的故障提供生的故障进行修理时，依据本公司的规定计算实际费用（有偿）。
③ 如下情况，故障发生在保修期内，也按实际费用处理。 a)因用户误操作发生的故障（例：密码初始化等）。 b)因自然灾害导致的故障（例：火灾，水灾等）。 c)产品安装后因移动而发生的故障。 d)任意拆解产品，变更或者损伤等原因导致的故障。 e)电源不稳定等电源异常所导致的故障。
f)其它。

④ 故障等原因需要紧急服务时请联系经销商或本公司。

1.2外观检查及配件确认
用户改到了产品，请您先检查并确认产品外观是否有破损，然后，请您确认如下事项：
1.2.1 产品配置确认

请您确认该产品与您所订购的配置是否一致。确认方法：确认包装箱和该产品的卷标、型号、配置、编码是否与您所订购的配置一致。

	SHTH07-C
	标准配置
	14个继电器；PID 0～24V；4-20mA；16个 DI； 通讯接口：RS422和 RS485和RS232，7寸触摸屏。

	SHTH07-C01
	非 标 准 配 置
	在标准机上功能上DI、继电器可扩展到256点。


1.2.2 包装内容确认
[image: image20.emf] 

请确认一下是否有如下部件：

	SHTH07-C显示器
	连接电缆
	使用说明书

	[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	[image: image3.png]





	控制器
	控制器扩展可以扩展DI/D0，模拟量输出

	[image: image4.png]




	[image: image21.emf] 





1.2.3发现有问题产品的处理方法

如上述，检查产品的外观结果发现产品损坏等问题或发现了遗漏的配件，请与经销商或我公司联系。

1.3产品安装
1.3.1 安装、维护注意事项:
1.3.1.1 由于输出单元的断电器、晶体管故障，会无法控制输出为ON或OFF的状态为使机器能安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部电路和机构。
1.3.1.2 请勿在下列场所使用：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、风雨的场所。电击、火灾、误操作也会造成产品损坏。

1.3.1.3 在进行螺丝孔加工和接线时，不要使铁屑或电线头落入控制器的通讯风窗口内，可能引起火灾、故障、误操作。

1.3.1.4 控制器通风窗上有防尘罩，在工作结束后请将其拆下。否则会引火灾、故障、误操作。

1.3.1.5 请把连接电缆、存储盒、模块准确插入规定插口中，接触不良可能会引起误操作。

1.3.1.6 为防止高温上升，切勿在底部、顶部、及竖起方向安装。

1.3.1.7 主机和其他设备或构造物之间请留出50MM以上空间，尽量避开高压线、高压设备、动力设备。

1.3.1.8 周围湿度使用时35-85%（无凝露）

1.3.1.9 周围温度使用时0-55℃，保存时-20-70℃。

1.3.1.10 必须在外部电源全部切断时进行安装、接线等操作。否则会引起触电或产品损坏。

1.3.1.11 在安装布线等工作后，通电运行前必须先装上端子盖板，以免触电。

1.3.1.12若按上述注意事项执行，输入输出在线即时长达50-100M，也几乎没有噪音问题。但一般为安全起见，布线长应在20M以内。

1.3.2 启动、保养注意事项:
1.3.2.1请不要在通电时触摸端子，否则可能引起触电，误操作。

1.3.2.2请在电源关闭后进行端子的清扫和拆卸，在通电时执行有可能引起触电。

1.3.2.3请在熟读手册，充分确定安全后，再进行机器运行，机运行时RUN指示灯变亮。
1.3.3控制器外形、安装尺寸

[image: image22.emf] 

[image: image5.png][

o RAE

n

Wt W[ 5 ko)

Lx2N-32M [130 0. 65

00000

Lx2N_40M 130 |0.65

Lx2N-60M [175 |0.85

TITTIO0

e
Sona®)
£





1.3.4显示器外形、安装尺寸

[image: image23.emf] 


1.3.5 支架安装方式
① 将所要安装的面板进行开孔.
② 将控制器从机体前面插入到安装孔。

③ 用固定支架将控制器固定于机体上（用螺丝刀）。
安装固定支架时的注意事项
安装固定支架时，请不要过度用力拧。

1.3.显示器控制器电气、环境规格

1.3.61控制器环境规格

[image: image6.png]35~85%RH ( JClE%
Ay JIS C 0040454

piES pIEEdS

10~57Hz )
4 g e e o }

DINGAVEAT 7 o 1. 9m/S X, Y. Z:ﬁfﬂﬁlouﬁ

10~57Hz - (%75 1718043l

57~150Hz | 9.8m/s?

[ERES7E ]

FF4r IS C 0041vE (147m/S% FEFIIN I 1lms, [ESXLBMKIIEX. Yo Z=07 430K
I P HLE 1, 000Vp-p W7 i Lps E T Ins#i% 30~100Hz W AL 9256

AC1500V (15341 Frér JEM-102 W5l HL g 1~
DC500V A 4 W75 SMQLL |- BT 2 18]

S AR O o] i RGILHE) %1

OB e TTERTE AR, oI Stk R





1.3.62控制器环境规格

[image: image7.png]Bk ACL100 ~ 240V
R RV E AC85 ~ 264V

HE sk 50/60HZ

VPR I ) 10ms BRI 435, HBLABARSE TAR

R 2 250V 3.15A 5¢ X20mm

W Ji K 20A 5ms LLF /AC100V Ik 60A 5ms LLF /AC200V
ik (W) 50W32

A%

DC24V 700mA




1.3.63显示器环境规格

[image: image8.png]ItriRE
IteEE
R
TR
BEE
AR

10~60C
10~90% RHCF4igk)
20~70C
10~90% RHCF4igk)
10~ 25Hz (X Yo ZATH 26/304%)
By




1.3.64显示器电气规格

[image: image24.emf] 


1.4配线
注意事项
（1） 全部仪表的主电源切断后，先检测、确认配线电缆不带电后再配线。
（2）通电中会有触电危险，请绝不要接触接线柱。
1.4.1 配线方法
1.4.1.1 电源电缆推荐配置聚乙烯绝缘电缆0.9～2.0mm2
1.4.1.2 接线柱推荐配置
如下图,必须使用合适的接线耳。
[image: image9.png]@3.0mm Bk





1.4.1.3 

噪音对策

噪音的起因

(一)  继电器及触点 (二)  电源线

(三) 诱导负荷 (四)  无线通信器 (五)  焊接机械
(六) 高压点火装置等
※ 噪音对策 从噪音发生根源来考虑,配线时请注意如下几点:

(一)
输入电路的配线离电源电路和接地电路留一定间隔。

(二)
因静电诱导而产生的噪音请使用防护线。注意不要2点接地根据需要把防护线接到接线柱上。
(三)
因电磁诱导产生噪音时把输入配线拧紧后配线。
1.4.2 接线柱配线图
1.4.2.1 控制器机体接线柱
[image: image25.emf] 

[image: image10.png]= L§/8 [ X1 [ X3 [ X5 [ XT [X11[X13[X15[X17| @[ | |

L [N JX0| X2 | X4 |X6 [X10|X12]X14[X16]| @ | @ | @ | ®

RO
T T

CoMf YOy YtJvy2| o fYy4]Y6] « |YIO|Y12 Y14[Y16]

24+ [comofcomtjcom] Y3 Jcowa| Y5 | Y7 Jom4] v11]Y13JcoMs] Y15] Y17

AR 5CONR 4R





1.4.2.2 显示器机体接线    

 电脑连接口  控制器连接口

[image: image26.emf] 

[image: image27.emf] 


[image: image28.emf] 

[image: image29.emf] 

[image: image30.emf] 

[image: image11.png]


电源（DC24V）                          

[image: image31.emf] 

[image: image32.emf] 

[image: image33.emf] 


[image: image34.emf] 

[image: image35.emf] 

[image: image12.png]



1.4.2.4接线柱与电源配线
（1） 必须用厚度 2mm2以上的电线和第 3 种接地以上(接地电阻为 100Ω以下)规格做接地,并且在 20 米以内用接地线进行配线。
（2） 必须从接地接线柱做1点接地，不得与接地接线柱连接并安装配线。

（3）对于电源配线，必须用比绝缘电缆性能还要强的电缆或电线并进行 配线。
[image: image13.png]AC/DC:
85-265V
AL BOISE

BRI




L 必须将外壳做接地。
1.4.2.5 模拟输入配线
（1）为了避免触电等危险，对“模拟输入”进行配线时，必须将控制器的电源及其它外部电源关掉，否则有可能造成设备损坏。 

（2）对于输入配线，必须做屏蔽配线。并且，屏蔽必须做1点接地。
（3）对于模拟输入信号线，必须将它与电源电路或接地电路有间隔并进行配线。
(4)必须用导线电阻低且在线间没有电阻差的电缆。
[image: image14.png]PT100

B

i

)\ -





1.4.2.6 控制输出（电压脉冲输出）及传送输出的配线
(1)对控制输出，传送输出进行配线，由于会有触电等危险发生，所以必须将控制器的电源及外部其它电源关掉。
(2)请注意输出极性并进行接入。错误的接入会导致控制器故障发生。
(3)对 于输 出 配 线，必 须 用 带 有 屏 蔽 的 产 品。并 且 屏 蔽必 须 做 同 1 点 接 地。

1.4.2.7 外部输入、输出配线

[image: image36.emf] 


[image: image37.emf] 


1.4.2.8 PT100、模拟量输出接线

[image: image38.emf] 


1.4.2.9控制器与显示器（触摸屏）通讯配线

[image: image39.emf] 

                                                                                                      

1.4.2.10电脑与显示器（触摸屏）通讯配线

[image: image15.png]9¢t (female) 9%t (male)

2 R ————————— 3 TXD
3 TXD ————————— 2 RYD
5 GND ————————— 5 GND
HOBOBIMEL:
com1 3IBIE X ERE
& =4 51
1 RS412 T+ (REABSH 2 BS231 RXD
3 RSN TAD 5 GND.
3 REAZ TX- (RSABS-) 7

H RSHIRY: ] RSAT2R%





注：电脑侧9针接头要按照实际电脑侧来进行选配。

2.
使用说明

2.1 设定按钮
该产品采用了触摸屏方式，是通过对话式画面使客户易于使用而设计的恒温恒湿可编程控制器

[image: image40.emf] 

2.2 设定值输入键盘
[image: image41.emf] 

[image: image42.emf] 

[image: image43.emf] 

[image: image44.emf] 

[image: image45.emf] 

[image: image46.emf] 

[image: image47.emf] 

[image: image48.emf] 

[image: image49.emf] 

[image: image50.emf] 

[image: image51.emf] 

[image: image16.png]. 007999, 00
0. 00

999. 00





①  数字输入区。

②  正负输入区，正数输入直接默认，负数输入先按下此按键。

③  输入错误后清除一位。

④  清除所有输入数据。

⑤  输入完成确定。

退出输入操作。

2.2.2 参数设定方法

例：将50.0的设定值更改为-48.9（定值）的方法如下:
→  在画面上按设定值键输入。

→  依次输入（①→②→③→④→⑤→⑥）。
[image: image52.emf] 

[image: image53.emf] 


[image: image54.emf] 

[image: image55.emf] 

[image: image17.png]. 007999, 00
0. 00

999. 00




[image: image56.emf] 

[image: image57.emf] 

[image: image58.emf] 

[image: image59.emf] 

[image: image60.emf] 

[image: image61.emf] 

[image: image62.emf] 

[image: image63.emf] 

 

2.2.3 设定值输入方法
① 本产品所使用的一切输入值由设定值输入键,  实验名输入键及报 时信息输入键所设定。

② 设定值输入键：在按输入按钮时显示出现并可输入要设定的值。
③ 报时信息输入键请参考 2.10.4 讯控设定画面。
[image: image64.emf] 

④ 实验名输入键请参考 2.10.6 程序名称设定画面。
2.3运行设定流程图

流程图如下                                 

[image: image65.emf] 

定值停止(图1)                

[image: image66.emf] 

[image: image67.emf] 

                       

[image: image68.emf] 


[image: image69.emf] 

[image: image70.emf] 

[image: image71.emf] 

[image: image72.emf] 

定值启动(图3)               主画面(图4)  

[image: image73.emf] 

[image: image74.emf] 

[image: image75.emf] 

[image: image76.emf] 

[image: image77.emf] 


[image: image78.emf] 

[image: image79.emf] 

[image: image80.emf] 


[image: image81.emf] 

[image: image82.emf] 

[image: image83.emf] 

[image: image84.emf] 

定值详细(图5)                程序设定(图6)

[image: image85.emf] 

[image: image86.emf] 


[image: image87.emf] 

[image: image88.emf] 

系统设定(图7)              密码设定(图8) 常按
[image: image89.emf] 

[image: image90.emf] 


[image: image91.emf] 


2.4  初始画面
是在开电源时显示的画面。
[image: image92.emf] 


图9

2.5  主画面
[image: image93.emf] 



[image: image94.emf] 

[image: image95.emf] 

[image: image96.emf] 

                                         

[image: image97.emf] 

[image: image98.emf] 

[image: image99.emf] 

[image: image100.emf] 


[image: image101.emf] 

[image: image102.emf] 

[image: image103.emf] 


[image: image104.emf] 

[image: image105.emf] 

[image: image106.emf] 


[image: image107.emf] 

[image: image108.emf] 

[image: image109.emf] 


                    图10

	序号
	名称
	说明

	1
	监视画面
	进入监控画面

	2
	运转设定
	进入运转画面

	3
	预约设定
	进入预约画面

	4
	目录
	进入系统设定画面

	5
	程式设定
	进入程式设定画面

	6
	曲线监控
	进入曲线监控画面

	7
	档案管理
	进入档案管理画面

	8
	厂家资料
	进入厂家设定画面


2.6   运行画面
控制器的显示信息状态画面。
2.6.1 程式停止画面
[image: image110.emf] 

[image: image111.emf] 

[image: image112.emf] 

[image: image113.emf] 

                   

[image: image114.emf] 


[image: image115.emf] 

[image: image116.emf] 


[image: image117.emf] 

[image: image118.emf] 

[image: image119.emf] 


[image: image120.emf] 

[image: image121.emf] 

[image: image122.emf] 


[image: image123.emf] 

[image: image124.emf] 

                   图11

	序号
	名称
	说明

	1
	显示值
	当前温度显示值

	2
	程式
	当前可启动运行的程式编号

	3
	启动
	启动按键

	4
	段数
	当前可启动运行的段号

	5
	湿度
	当前显示的湿度

	6
	照明灯
	开照明灯按键

	7
	目录
	返回首页


程式启动确定                     程式停止确定

[image: image125.emf] 

[image: image126.emf] 


[image: image127.emf] 

[image: image128.emf] 


图12                            

[image: image129.emf] 

[image: image130.emf] 


2.6.2 程序运行画面1
[image: image131.emf] 

[image: image132.emf] 

[image: image133.emf] 


[image: image134.emf] 

[image: image135.emf] 

[image: image136.emf] 

[image: image137.emf] 

[image: image138.emf] 

       

[image: image139.emf] 

[image: image140.emf] 

[image: image141.emf] 


[image: image142.emf] 

[image: image143.emf] 


[image: image144.emf] 

[image: image145.emf] 

[image: image146.emf] 


[image: image147.emf] 

1 0

[image: image148.emf] 

[image: image149.emf] 

[image: image150.emf] 

[image: image151.emf] 

                     图13   

	序号
	名称
	说明 

	1
	启动确定
	选择是启动有效，选择否启动无效

	2
	启动停止
	选择是停止有效，选择否停止无效

	3
	剩余时间
	当前段剩余的时间

	4
	照明灯
	开照明灯按键

	5
	程式段数
	当前运行的程序、段号

	6
	跳段
	选择“跳段”跳过此段

	7
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	8
	切换
	切换到图14

	9
	温度显示
	显示当前温度

	10
	设定温度
	显示当前设定温度

	11
	湿度显示
	显示当前湿度

	12
	湿度设定
	温度设定值


2.6.3程式运行详细画面2
[image: image152.emf] 

[image: image153.emf] 

[image: image154.emf] 

[image: image155.emf] 

     

[image: image156.emf] 

[image: image157.emf] 


[image: image158.emf] 

[image: image159.emf] 

[image: image160.emf] 


[image: image161.emf] 

[image: image162.emf] 

[image: image163.emf] 

[image: image164.emf] 

[image: image165.emf] 


[image: image166.emf] 


                   图14

	序号
	名称
	说明

	1
	出力
	温度PID控制输出力度,点击此处进入快速PID设定（图15）

	2
	程式循环
	程序循环次数

	3
	PID编号
	当前控制所用的PID参数组

	4
	段数循环
	循环的段数

	5
	切换
	切换到实时记录曲线画面

	6
	出力
	湿度PID控制输出力度，点击此处进入快速PID设定（图15）

	7
	输出列表
	在输出时详细说明


2.6.4快速PID

[image: image167.emf] 

[image: image168.emf] 

[image: image169.emf] 

[image: image170.emf] 

[image: image171.emf] 

[image: image172.emf] 

[image: image173.emf] 

[image: image174.emf] 

[image: image175.emf] 

       

图15

	序号
	名称
	说明

	1
	返回
	返回到程序运行详细画面（图14）

	2
	1#
	当前段运行的PID参数

	3
	PID组
	各组PID设定

	4
	切换
	切换到图16


2.6.5出力控制

[image: image176.emf] 

[image: image177.emf] 

[image: image178.emf] 

[image: image179.emf] 

[image: image180.emf] 

[image: image181.emf] 

[image: image182.emf] 

 

图16

	序号
	名称
	说明

	1
	返回
	返回到程序运行详细画面（图14）

	2
	OH/OL
	各组PID输出上下限

	3
	切换
	切换到快速PID（图15）


2.6.6 定值停止画面

[image: image183.emf] 

      

[image: image184.emf] 

[image: image185.emf] 


[image: image186.emf] 

[image: image187.emf] 


[image: image188.emf] 

[image: image189.emf] 


[image: image190.emf] 

[image: image191.emf] 


                     图17

	序号
	名称
	说明

	1
	目录
	返回目录（图10）

	2
	温度
	定值设定温度

	3
	湿度
	定值设定湿度

	4
	启动
	定值启动按键


2.6.7 定值启动画面

定值启动确定                 定值停止确定

[image: image192.emf] 

[image: image193.emf] 


[image: image194.emf] 

[image: image195.emf] 

[image: image196.emf] 


[image: image197.emf] 


定值运行画面1

[image: image198.emf] 


[image: image199.emf] 

[image: image200.emf] 

[image: image201.emf] 

[image: image202.emf] 

[image: image203.emf] 


[image: image204.emf] 


[image: image205.emf] 

[image: image206.emf] 


[image: image207.emf] 

[image: image208.emf] 


[image: image209.emf] 

[image: image210.emf] 

[image: image211.emf] 

[image: image212.emf] 

图18

[image: image213.emf] 

[image: image214.emf] 

      

	序号
	名称
	说明

	1
	启动确定
	选择是启动有效，选择否启动无效

	2
	停止确定
	选择是停止有效，选择否停止无效

	3
	目录
	返回画面10

	4
	温度
	定值显示和设定温度

	5
	湿度
	定值显示和设定湿度

	6
	照明灯
	开关照明灯

	7
	温度湿度
	温度湿度监控

	8
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	9
	停止
	定值停止按键

	10
	切换
	切换到定值详细（图19）


[image: image215.emf] 

[image: image216.emf] 

[image: image217.emf] 

[image: image218.emf] 

[image: image219.emf] 

[image: image220.emf] 

[image: image221.emf] 

[image: image222.emf] 

[image: image223.emf] 

[image: image224.emf] 

[image: image225.emf] 

[image: image226.emf] 

[image: image227.emf] 

定值运行画面2  

[image: image228.emf] 


[image: image229.emf] 

                          

[image: image230.emf] 

[image: image231.emf] 


[image: image232.emf] 


[image: image233.emf] 

                            图19

	序号
	名称
	说明

	1
	目录
	返回目录（画面10）

	2
	出力显示
	温度控制PID输出，点击出力与程式操作相同

	3
	PID编号
	当前设定值所在PID段

	4
	运行时间
	定时运行时间

	5
	保持
	选择“保持”运行计时时间保持不变

	6
	停止
	定值停止按键

	7
	输出列表
	在输出时详细说明

	8
	出力
	湿度控制PID输出，点击出力与程式操作相同

	9
	切换
	切换到实时记录曲线画面


2.7   操作设定画面
[image: image234.emf] 

                        

[image: image235.emf] 

[image: image236.emf] 


[image: image237.emf] 

[image: image238.emf] 

[image: image239.emf] 


[image: image240.emf] 

[image: image241.emf] 

[image: image242.emf] 


[image: image243.emf] 

[image: image244.emf] 


[image: image245.emf] 

[image: image246.emf] 

   

[image: image247.emf] 

[image: image248.emf] 


                      图21

[image: image249.emf] 

[image: image250.emf] 

[image: image251.emf] 

[image: image252.emf] 

[image: image253.emf] 


[image: image254.emf] 

[image: image255.emf] 


[image: image256.emf] 

     

[image: image257.emf] 

[image: image258.emf] 

[image: image259.emf] 


                      图22

	序号
	名称
	说明

	1
	运行方式
	选择程序运行或定值运行，在程序运行时不可更改

	2
	停电方式
	停电后复转时， 选择运行方式

停电前状态

程序/定值 停止
程 序 运 行
定值运行

停止

程序/定值 停止
程 序 停 止
定值停止
冷起

程序/定值 停止
从第一段开始运行
定值停止
热起

程序定值 停止
继续停电前运行段的 时继续运行
定值运行


	3
	锁定
	设置键盘输入锁 定或解除锁定。

	4
	背光
	设置背光照明的自动关闭时间，初始为65535

	5
	待机设定
	设定是否待机

	6
	温度
	待机温度。

	7
	湿度
	待机湿度

	8
	待机时间
	设定待机时间


温度变化斜率举例说明如下：

[image: image260.emf] 

   

[image: image261.emf] 

[image: image262.emf] 

温度                                     设定温度

[image: image263.emf] 

[image: image264.emf] 

[image: image265.emf] 

80℃
[image: image266.emf] 

[image: image267.emf] 

40℃ 当前温度
[image: image268.emf] 

[image: image269.emf] 


                     20M

[image: image270.emf] 

                 图23                          时间

当前温度为40℃，设定温度为80℃，设定斜率为2℃/分，温度到80℃用时20分钟。湿度设定相同。

2.8   预约设定画面
设置当前时间、预约设定运行时间。
[image: image271.emf] 


[image: image272.emf] 

[image: image273.emf] 

[image: image274.emf] 

[image: image275.emf] 

[image: image276.emf] 

[image: image277.emf] 

[image: image278.emf] 

    

[image: image279.emf] 


[image: image280.emf] 


[image: image281.emf] 


图24

	序号
	名称
	说明

	1
	当前时间
	当前的时间

	2
	预约时间
	机器预约启动的时间

	3
	预约设定
	为即时中预约不启动，为预约中时预约启动


2.9   曲线显示画面
[image: image282.emf] 

[image: image283.emf] 

[image: image284.emf] 

[image: image285.emf] 

       

[image: image286.emf] 


[image: image287.emf] 


[image: image288.emf] 


[image: image289.emf] 


[image: image290.emf] 

[image: image291.emf] 

[image: image292.emf] 

[image: image293.emf] 

[image: image294.emf] 

[image: image295.emf] 

[image: image296.emf] 

[image: image297.emf] 

[image: image298.emf] 


[image: image299.emf] 

[image: image300.emf] 

[image: image301.emf] 

                 图25

[image: image302.emf] 


[image: image303.emf] 

[image: image304.emf] 

[image: image305.emf] 

                                                 

[image: image306.emf] 

[image: image307.emf] 

[image: image308.emf] 


[image: image309.emf] 

[image: image310.emf] 


[image: image311.emf] 

[image: image312.emf] 

[image: image313.emf] 

[image: image314.emf] 


[image: image315.emf] 

[image: image316.emf] 

[image: image317.emf] 

[image: image318.emf] 


[image: image319.emf] 

[image: image320.emf] 

[image: image321.emf] 

[image: image322.emf] 


	序号
	名称
	说明

	1
	S
	曲线范围和启动设定

	2
	设定温度
	当前设定温度显示

	3
	实时温度
	当前温度显示

	4
	设定湿度
	当前设定湿度显示

	5
	实时湿度
	当前湿度显示

	6
	切换
	运行停止时无法切换，定值运行启动后切换到图18，程式运行时切换到图13

	7
	上限
	曲线显示上限

	8
	下限
	曲线显示下限

	9
	曲线1启用
	显示“启用”，曲线1显示，显示“禁用”，曲线1不显示。

	10
	曲线2启用
	显示“启用”，曲线2显示，显示“禁用”，曲线2不显示。

	11
	曲线3启用
	显示“启用”，曲线3显示，显示“禁用”，曲线3不显示。

	12
	曲线4启用
	显示“启用”，曲线4显示，显示“禁用”，曲线4不显示。

	13
	确定
	上下限设定确定

	14
	取消
	上下限设定无效

	15
	移动
	查看历史曲线


2.10   程序设定画面

这是设置有关程序运行参数的中心画面。
[image: image323.emf] 

[image: image324.png]”
W
Il

o

Wi 0007

BEREfH

— “;[‘r
%
| ‘ SR Oo

S Wed . L 0 D

il
W
i




[image: image325.png]A




    

[image: image326.png]205 7

— 191.8+0.5
——t
o 2 )
4 3 TFALR
3





[image: image327.png]FELE
WA
AT
Shigse
sire
A

IFsw
DC24v
12~28VDC
AFsms
#2201 500VDC

500V AC AT 148




[image: image328.png]BRI

T

czzo

B

oy
+24V

PT100

oo

244

24+
coM

24V
ov



[image: image329.png]3

U

=[<[<|=

5 ©v
= m

kY

K45 EAS,
11 15 17

Had
9 mato/  maid/ras/ man

13 19
K\‘/IO K\‘lll K\‘/IZ K‘J‘ZO K‘d‘Zl K‘d‘ZZ
B2E 4 =8 EmH mE A
HiE EEE B ek K ek
oo Mo s he

un
w1
w1



[image: image330.png]Fk &R
— PT100 PT100

L1+ [ L1- | VI-|L2-| L2+
IN-24D
OUT-2DA
I+ [11- I+ [I1-

4-20mAIHH 4-20mA%T



[image: image331.png]HMI coml RS422
9%t (female) 8¢t (male)

(+  —— 2 RX+

1 RX-
7 TX

HIBOSIHE
COoM1 5BE X R
EH BY EH L
1| RmTEe Reeso ) ASIRRXD
3 RS TD s @D
o | RemTR (Rstes) 7
8 BSRRX s RSMIRLre





[image: image332.png]201?/1?/11 e

BRME
BEREfH

R

BeREfH

0.00

0.0 %

B~/



[image: image333.png]*

Mi

WAL T

FEEBEE

EABE

& |

BHEBE




[image: image334.png]PID 45 : No.= 7

Q@51 @ 152@ 153 @ 151 O.1s5 © 156 O 157 © 158 O Ts1 O 152 Q 153 O T5¢
Q@1 @ @ 1@ 11 Qa1 QuazQas .AL4 @ N QHRUN @ T @ HWT

E——

2013/12/11




[image: image335.png]



                    图26

	序号
	名称
	说明

	1
	程式编辑
	进入程序编辑画面

	2
	实验标题
	进入设置实验名的画面

	3
	档案管理
	进入设置程序或程序段的 复制及删除的画面

	4
	讯控
	讯控报时控制


2.10.1 程序编辑画面

[image: image336.png]HANBE





[image: image337.png]2013/12/11




[image: image338.png]W
‘ B
IS OB %

201?/1?/11 e

—~

0. 00

\Q/?W////




[image: image339.png]ol

E O B
2013/12/11 mﬁi



[image: image340.png]


[image: image341.png]Dvererd
et
\

201?/1?/11 e

BRME
BEREfH

R

BeREfH

2K

0.00 ¢

10. 0. °C
=

0.0°
&0l

%
s

THEASE: 1. H 0 M0
2



[image: image342.png];‘g 0.00 Jl@ 0.0 2

®E 2.3 Hh 0.0

8 L

WE 0.0 HH 0.0
BRAES. 2 B K 1/ 1 FAeHME n45M
'Ei\.“ﬁﬂi 0 /i Biﬁ(ﬁﬂi 0 / 0 PID ﬁa—

@1s1 @ 152 @ 1S3 @ Is4 . 155 O 156 © 157 @ 1s8 . TSI Q) 152 . TS3 @ TS4
Qmn @20 13 Q 14 Qa1 Q Az .AL3 Q'as @i QRN Q THT Q© HRT

E—rrrrT

9

2013/12/11




[image: image343.png]


[image: image344.png]m i & AFHI
1# 2#
OH| 0.0 0.0 OH| 0.0 0.0
OL| 0.0 0.0 OL| 0.0 0.0
4# S# 6#
OH| 0.0 0.0 OH| 0.0 0.0 OH| 0.0 0.0
OL| 0.0 0.0 OL| 0.0 0.0 OL| 0.0 0.0
T# 8# 9#
OH| 0.0 OH | 100.0 OH| 0.0
OL| 0.0 OL| 0.0 OL| 0.0




[image: image345.png];@ R |

| 7 1 BEAH 50.0 °C
W O %
® e = v

2013/12/11 “ﬁﬁ {I & = -




[image: image346.png]


[image: image347.png]*.{;Efi o« 0.00

| e 50. 0; C
% & 100.0°
SV BoEm g 30 0 %

- S \Q/?W////





[image: image348.png]BT N
0.00 J g 100.07

#5E 50.0 Hi47100.0 #E 30.0 #77100.0

PID %45 : No.= 1 BATE [ -

L s

Qi1st Q152 Q 153 @ 154 Q.1s5 @ 1s6 @ IsT @ Is8

O OO O Or QuazQasQas@uin@in® ™ @ mr
— ve—

————Tr

2013/12/11 3
4: 36: 00



[image: image349.png]ECX TN

5

[ﬂﬁ‘[iﬁ¢‘

[%¢¢‘[ﬂﬂ \[mﬁ\

%7

.

B e

R[]
65535 | S




[image: image350.png]FEWL B2 B X 1,




[image: image351.png]I
o

) 2013

uja BERE
15

W4 |
~

2500

S
(=3
(=}
o

1000

&
o
&





[image: image352.png]2012/11/12-08:35:28

Usamz 0.0 [2gmma 0.00




[image: image353.png]


[image: image354.png]


[image: image355.png]&5 E-y; 4 B TS4 ||/
)| 20 | 3.0 )
o4 ]| 8.0 | 5.0 )
(] 0o | 00 )
]l 00 0.0 )




[image: image356.png]TS4

o | oo O





[image: image357.png]By b9 4 BRE TS4
)| 20 | 3.0 )
28 )| 6.0 | 7.0 )
(2] 80 | 50 )
]l 00 0.0 )




图2[image: image358.png]By b9 4 BRE TS4
)| 20 | 3.0 )
o4 ]| 8.0 | 5.0 )
(] 0o | 00 )
]l 00 0.0 )




[image: image359.png]B 1 1

1
HRES 1
EE®LRE 0 0 0 0
iy




[image: image360.png]


[image: image361.png]


7

	序号
	名称
	说明

	1
	段号
	显示当前编辑的段号

	2
	温度
	每段设定的温度

	3
	湿度
	每段设定的湿度

	4
	时间
	达到每段温湿所用的小时

	5
	TS
	报时信息设定

	6
	配方编号
	当前设定的配方编号

	7
	插入
	段的插入

	8
	删除
	段的删除

	9
	上一页
	上一页温湿度设定

	10
	下一页
	下一页温湿度设定


2.10.1.1 程序段的插入方法
例：在程序段2后插入程序段，插入如下：

[image: image362.png]HH

458EF



[image: image363.png]% NO. 1

FHs s 2 3

“RES 4 5

TAERK IR 2 2





[image: image364.png]% NO. 1

FHs s 3 2

“RES 5 4

TAERK IR 2 2




[image: image365.png]% NO. 1

FHs s 2 5

“RES 3 6

TAERK IR 2 2




[image: image366.png]% NO. 1

FHs s 5 2

“RES 6 3

TAERK IR 2 2




[image: image367.png]£ NO. 1

FHs s 2 3

“RES 6 4

TAERK IR 2 2





[image: image368.png]£ NO. 1

FHs s 3 2

“RES 4 6

TAERK IR 2 2





[image: image369.png]i iR A R
wHs [ 0 £XAME Y 4
B#%% | 0 0 3
{ ZHIAT | { M7 | [ W 3c47





[image: image370.png]4 %K| ON/HH.MM | OFF/HH. MM || ||&#| ON/HH.MM | OFF/HH. MM

0 | TS OFF | TS OFF 41 0.00 0. 00

1 TS ON TS ON 51 0.00 0. 00

2| 0.00 0. 00 6 | 0.00 0. 00

3| 0.00 0. 00 71 0.00 0. 00





[image: image371.png]‘e ERATR (=] ERATR
0 5
1 6
2 7
3 8





                        图28

	序号
	说明

	1
	选择要插入的段号

	2
	按下插入后，效果如图28


2.10.1.2 程序段的删除方法
例：删除程序段2，删除如下：

[image: image372.png]PQRS | TOV [ wxyz | =™ ™#~4




[image: image373.png]fomR A L i s
BEATI00e -90.0]° & [150.0]° C
MRS PV P 2235

0.00 | ° C 0.0 |°¢C




[image: image374.png]FR IR AR KA et i
BEATI00e 0.0 |% = [100.0

MHTVEEE PV P 223 B
100.0 | % 0.0 | %




[image: image375.png]FERIEE PV WERIEE PV
0. 00 C 0.00 | °C

HXEE PV 10 B 1
100.0 | % 0.0 | °cC





[image: image376.png]Fg | LSP MSP HSP HD LD
T1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
T4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0




[image: image377.png]B PV, FRAR(ESETE.

e

ON/OFF SIGNAL #fF.

@ wev<ise
e %

P

P

@ LsP < NPV <SP
» NPV = NSP- LD ON
» NPV <NSP-LD : OFF

3

DELAY TIME ~—{ ,|

oFF

Hop——
@ MSP<NPY < HSP
P NPV = NSP + HD : ON
»NPVCNSPHHD (OFF| o
OELAY THE
T 4 OFF OFF
— ™
/ R -
@ NPV> HSP op — —
Pt %

s |

OFF




[image: image378.png]IS1
1S2
IS3
Is4

=

T B

—R e e ] &

HEUUL
u08ag
"
=

o (|8 2]2]2]2

=
23

2 (%3223

%

) Blo|lo|lo|o
klos|c || o
op
i





[image: image379.png]IS5
1S6
IS7
IS8

=

T B

—R e e ] &

HEUUL
u08ag
"
=

o (|8 2]2]2]2

=
23

2 (%3223

%

) Blo|lo|lo|o
klos|c || o
op
i





[image: image380.png]FFE| it SRR B FERS 4% 1R /
T1 0 0.00 Mmess| 0.00 MdSs /'
T2 0 0.00 Mmess| 0.00 MdSsS
T3 0 0.00 Mmess| 0.00 MdSs
T4 0 0.00 Mmess| 0.00 MuSs





[image: image381.png]IS5

156

IS7

IS8

IS1

152

1S3

154





                  图29

	序号
	说明

	1
	选择要删除的段号

	2
	按下删除后，效果如图29


注：程序运行时插入删除运行段数据程序是无效的，下一次启动自动生效。

2 .10.2 循环设定画面  

[image: image382.png]FS | Wiis | CPARA 5| A CPARA
0 sec 0 0 Min
0 sec DRAIN| RANGE LOW [RANGE HIGH

0.0 ° C 0.0 % (100.0 %

o | o|loc|o|oc|oc |0 ||





[image: image383.png]0

AL1

AL2

AL3

TS1

TS2

TS3

TS4




[image: image384.png]FEREEE

0.0

50.0

100. 0





[image: image385.png]| aE WE
P 2500 2500
1 700 700
)] 150 150
OoH 100. 0 100. 0
OL 0.0 0.0

4

2013/12/12











                       图30
	序号
	名称
	说明

	1
	程式编号
	设置要循环程序的程序编 号

	2
	全部循环
	设置程序的循环运转次数，为0时无限循环。

	3
	开始段号
	已设置程序中，设置部分段循环运行开始的程序段

	4
	结束段号
	已设置程序中，设置部分段 循环运行结束的程序段，小于0时不循环。

	5
	循环次数
	已设置程序中，设置部分段 循环运行的循环次数，小于0时不循环。

	6
	连接到
	当前程序运行结束后要连 续运行程序的编号


2.10.2.1 程序循环设定

	程序循环设定值
	程序进行顺序

	

	程序 1 运行一次后再运行程序 2； 程序 1→程序 2

	

	程序 2 运行两次后再运行程序 3； 程序 2→程序 2→程序 3

	

	程序3运行三次后停止运行

程序 3→程序 3→程序 3→程序结束


2.10.2.2 根据部分循环（程序段循环）设定方法，程序段运行顺序
如果程序设置了 8 段（01→02→03→04→05→06→07→08），下面是部分循环设定时的程序段进行顺序。
	序号
	部分循环设定
	程序段运行顺序

	1

                             
	

	1、01→02→03→04
2、  →02→03→04
3、      →03→04

4、      →03→04→05→06→07→08

	2
	

	1、01→02→03→04→05
2、      →03→04→05
3、  →02→03→04

4、  →02→03→04→05→06→07→08

	3
	

	1、01→02→03
2、  →02→03
3、              →05→06

4、              →05→06→07→08

	4
	

	1、01→02→03→04→05→06
2、              →05→06
3、  →02→03

4、  →02→03→04→05→06→07→08

	5
	

	1、01→02→03→04→05→06
2、  →02→03→04→05→06            
3、      →03→04

4、      →03→04→05→06→07→08

	6
	

	1、01→02→03→04
2、      →03→04          
3、  →02→03→04→05→06

4、  →02→03→04→05→06→07→08


2.10.3 档案管理画面










                         图31
	序号
	名称
	说明

	1
	源程式编号
	程序配方编号

	2
	目标编号
	复制目标的配方编号

	3
	删除实行
	删除配方的编号

	4
	复制实行
	对源程序复制

	5
	全部删除
	将所有程式删除


2.10.4 讯控设置画面




图31

	设定
	讯控动作

	段时间

≥开时间

＋关时间
	＝0.00（讯控号码：4设定值）
	开

          关时间

信号1


关


程序段  段1        段2            段3

	
	开时间

＝1.00（讯控号码：5设定值）
	
 开

            开时间   关时间
信号1

关

程序段    段1        段2            段3

	段时间

＜开时间

＋关时间
	开时间

＝3.00（讯控号码：6设定值）
	
开             开时间   关时间


信号1

关


程序段  段1           段2            段3

	
	开时间

＝3.00（讯控号码：7设定值）
	
开                开时间   关时间

信号1

关


程序段  段1            段2            段3


2.10.5 待机动作设定画面
            




                           图32

待机动作与待机时间的关系

等待区域:如果它是温度，指温度区域，如果是湿度，则指湿度区域
在待机时间以内实际值达到待机范围，对待机动作的解除

                待机时间


                                          设定值


                                          待机范围



                                          实际值

                                          待机解除点

    第n段                 第n＋1段                 第n＋2段        
                 图33

在待机时间以内实际值没有达到待机范围，对待机动作的解除

              待机时间
                                           设定值
                                           待机范围

                                           实际值
                                           待机解除点
第n段                 第n＋1段                 第n＋2段
图34

2.10.6 程序名称设定画面




图35









	序号
	名称
	说明

	1
	＜
	左移按键，输出上一页字符

	2
	符号
	切换到符号输入

	3
	删除
	删除输入的汉字、数字、字母

	4
	确定
	输入确定

	5
	＞
	右移按键，输出下一页字符

	6
	拼音
	可数字、字母、拼音相互切换

	7
	取消
	取消当前输入


3.系统设定

下面是有关运转控制时所需要的初始设定画面。
本机工厂出库时，不用密码即可进入。如果你需要防止一般用户的进 入，进入后可更改新的密码。
注：
在系统设定画面，错误的更改设定值，会导致机器的故障。

按5秒



                           输入密码







   图36


	序号
	名称
	说明

	1
	输入设定
	进入输入及输入调整设定画面。

	2
	ON/OFF设定
	进入设置开/关和IS 的画。

	3
	输出设定
	进入控制输出或传 送设定面。

	4
	PID参数组
	进入PID整定设置画面。

	5
	设定新密码
	设定新的进入系统密码，老密码无效。


3.1.1 温度输入设定











                      图37

	序号
	名称
	说明

	1
	传感器类型
	传感器类型的选择

	2
	温度范围
	当前传感器测温范围

	3
	当前温度PV
	当前显示的实时温度

	4
	温度偏差
	对当前温度进行调整

	5
	后画面
	湿度设定


3.1.2 湿度输入设定






                      图37

	序号
	名称
	说明

	1
	传感器类型
	传感器类型的选择

	2
	温度范围
	当前传感器湿度范围

	3
	当前温度PV
	当前显示的实时温度

	4
	湿度偏差
	对当前湿球温度进行调整

	5
	后画面
	进入到湿球调整


3.1.3 温湿球设定







                        图38

	序号
	名称
	说明

	1
	干球温度PV
	干球实时显示温度

	2
	湿球温度PV
	湿球实时显示温度

	3
	相对湿度PV
	相对湿度显示

	4
	湿度调整
	对当前湿度进行调整


3.2  输出设定
3.3   开/关和 IS 的参数设定画面

3.3.1 开/关信号设置
                  





图39


	序号
	名称
	说明

	1
	LSP
	开关动作下限设定

	2
	MSP
	开关动作中限设定

	3
	HSP
	开关动作上限设定

	4
	HD
	上偏差设定

	5
	LD
	下偏差设定

	6
	下一页
	开关设定下一页


开关动作详解如下图

图40中所包含代号说明

	序号
	名称
	说明

	1
	LSP
	低限设定值

	2
	MSP
	中限设定值

	3
	NPV
	当前显示值

	4
	HSP
	高限设定值

	5
	NSP
	当前设定值

	6
	HD
	下偏差

	7
	LD
	上偏差

	8
	T
	开/关信号



图40

3.3.2其他操作流程

T输出                       


IS输出                      


TS/AL输出                      

图41

3.3.3 IS设定








图42

	序号
	名称
	说明

	1
	序号
	IS输出序号

	2
	下限
	IS输出下限

	3
	上限
	IS输出上限

	4
	延时
	IS延时启动

	5
	对象
	IS输出的对象温度湿度可选

	6
	类型
	IS输出可选择设定值和显示值

	7
	方向
	IS输出可选择在范围内或范围外

	8
	IS1-4
	可以选择前四组也可以选择后四组输出


IS动作范围


范围内IS动作区间







范围外IS动作区间
IS动作

	设定
	IS动作

	输
入：0.0～100.0 不感带（HYS）：0.5 运行模式：程序
对
象：湿度
类
型：PV（显示值） 范围低：30% 范围高：50%

方
向：范围内 延迟时间：0.0
	      1段   2段   3段  4段    5段    


  50.5

  50


30

  29.5

开

关


	设定
	IS动作

	输
入：0.0～100.0 不感带（HYS）：0.5 运行模式：程序
对
象：湿度
类
型：PV（显示值） 范围低：30% 范围高：50%

方
向：范围外 延迟时间：0.0
	      1段   2段   3段  4段    5段    


  50

  49.5


30.5
   30

开

关                                           



	输
入：0.0～100.0
运行模式：程序

对
象：湿度
类
型：SP（设定值） 范

围低：30% 范围高：50%
方
向：范围内
延迟时间：0.1
	      

50

30

开

关




3.4 继电器设置画面
   




图43

	序号
	名称
	说明

	1
	IS
	IS输出定义

	2
	TS/AL
	TS/AL输出定义

	3
	T.RUN
	温度总运行

	4
	H.RUN
	湿度总运行

	5
	T.UP
	设置要输出温度上 升区间信号的继电 器编号

	6
	T.SK
	设置要输出温度保持区间信号的 继电器编号

	7
	T.DN
	设置要输出温度下 降区间信号的继电 器编号

	8
	H.UP
	设置要输出温度上 升区间信号的继电 器编号

	9
	H.SK
	设置要输出湿度保持区间信号的 继电器编号

	10
	H.DN
	设置要输出湿度下降区间信号的 继电器编号

	11
	DRAIN
	为了对恒温恒湿器的水进行排水 而设置继电器编号

	12
	ERROR
	错误信号指示

	13
	PTEND
	设定PTEND断电器

	14
	1REF
	设置输出第1号压缩机动作所需的信号的继电器编号

	15
	2REF
	设置输出第2号压缩机动作所需的信号的继电器编号

	16
	TS
	设定讯控继电器编号

	17
	AL
	设定报警继电器编号

	18
	T
	设定T继电器编号


3.5 PID参数设定





















图44

	序号
	名称
	说明

	1
	RH(湿度)
	湿度的输入上限值

	2
	H2(湿度)
	设置选择对湿度（PID区间）的境界值

	3
	H1(湿度)
	设置选择对湿度（PID区间）的境界值

	4
	RL(湿度)
	湿度的输入下限值

	5
	TL(干球)
	干球温度输入下限值

	6
	TW(干球)
	干球温度输入中限值

	7
	TH(干球)
	干球温度输入上限值

	8
	TH(温度)
	温度的输入上限值

	9
	T2(温度)
	设置选择对温度（PID区间）的境界值

	10
	T1(温度)
	设置选择对温度（PID区间）的境界值

	11
	TL(温度)
	温度的输入下限值

	12
	显示
	运行中当前组运行的PID

	13
	P
	PID比例时间

	14
	I
	PID积分时间

	15
	D
	PID微分时间

	16
	OH
	PID输出上限

	17
	OL
	PID输出下限


PID参数说明

	序号
	名称
	说明

	1
	P
	比例时间，参数越大控制作用越强，参数越小控制作用越弱，控制作用过弱系统反应很慢，控制作用过强系统会产生强烈振荡，振荡周期较短，频率较高。

	2
	I
	积分时间，参数越小控制作用越强，参数越大控制作用越弱，控制作用过弱偏差很难拉回，控制作用过强会使系统产生振荡，引起的振荡周期较长，频率较低。

	3
	D
	微分时间越大控制作用越强，时间越小控制作用越弱，微分作用越弱偏差很难消除，微分作用太强也会产生振荡，产生振荡的周期很短，频率高于比例小于积分引起的频率。

	4
	OH
	PID输出的上限设定

	5
	OL
	PID输出的下限设定


�








3





4





5





6





2





1





3





5





6





4





2





1





4





5





6





1





7





2





3





8





1





7





2





3





6





4





5





2�





1�





8





9





3�





10





11





12





7





6�





5�





4�





5��





1��





2��





6��





7��





3��





4��





4��





3��





1��





2��





3��





1��





2��





1��





2��





3��





4��





2��





1��





3��





10��





4��





5��





9��





8��





7��





6��





9��





88��





6��





4��





3��





2��





1��





7��





5��





1��





2��





3��





4��





5��





6��





7��





8��





3��





2��





1��





6��





1��





4��





5��





3��





2��





15��





7��





8��





9��





12��





14��





13��





11���





10��





3��





1��





4��





2��





5��





4��





3��





2��





1��





9��





10��





8��





7��





6��





1��





2��





1��





2��





6��





1��





2��





3��





5��





4��





1��





2��





5��





3��





4��





5��





6��





7��





1��





4��





3��





2��





5��





4��





1��





2��





3��





5��





1��





2��





3��





4��





5��





2��





1��





4��





3��





3��





2��





1��





4��





6��





5��





4��





3��





2��





1��





8��





1��





2��





3��





7��





6��





4��





5��





1��





8��





2��





9��





3��





10��





4��





11��





5��





6��





7��





12��





13��





14��





15��





16��





17��








PAGE  
0
SH-TH系类温湿度控制器  电话：02154291310 15001968059


